# JX820D型便携式吸引器使用说明书

一．概述

JX820D型便携式吸引器是新一代交/直流两用的高负压高流量医用吸引装置。该产品供医疗机构作吸出患者上呼吸道中的分泌物及手术中用于吸引患者各种渗出液及冲洗液，不适用于流产吸引。

 该设备不适合在与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用。

 工作制为短时运行，最长运行时间为25分钟，持续率50%。

 按本公司推荐的或其它常规的方法进行消毒或灭菌。

 电气要求：属Ⅱ类、内部电源、B型应用部分。

 外壳防护等级：IPX3

二．结构特征和工作原理 (见图1)

 JX820D型便携式吸引器采用负压泵作负压源，该泵的特点是抽气速率高，无油雾污染，可免去泵体的日常维护和保养，设备运行时压力系统不会产生正压，使用安全可靠。

 采用交流、外接直流和机内电池三种供电方式。其中机内电池在充足情况下可连续使用60分钟以上，并可反复充电。在病人转运过程中使用可直接接在救护车等交通工具的点烟器（DC 12V）上。

 采用恒压限流充电，可间断累加充电。在使用AC220V工作的同时对机内电池进行充电，也可采用救护车等交通工具的点烟器进行充电。尤其适用于缺少交流电的场合（野外或交通工具）。

 通过管路上的负压调节阀控制吸引时所需要的负压值，并由面板上的真空表来显示。

三．主要性能及参数

7．输入功率：110VA

8．熔丝管：3×10/ T3AL/250V （网电源用）

5×20/ T6.3AL/250V（内部线路用）

6×30/ F4AL/250V （车用点烟器插头用）

9．净重： 5 kg10. 外型尺寸：210mm×140mm×300mm

11. 电池充足后，负载运行时间不少于25分钟

1．极限负压值：≥0.08MPa（600mmHg）

2．负压调节范围: 0.02 MPa～极限负压值

3．抽气速率：≥20L/min

4．贮液瓶容量：1000ml

5．电源：电源电压：AC100V～AC240V；

频率：50Hz/60Hz。

内置电池电压：    12V

外接直流电压：    12V

四．开箱检查

用户在安装、调试产品前，首先检查产品的外观是否良好，附件的品种、数量是否和说明书后的附件清单一致。如有缺损，请及时与供应商或制造厂联系。

五．安装、调试

- 连接管路（见图2）

注意1 安装前，在瓶塞的压入瓶口部分凸缘处涂少量蒸馏水，可利于压紧瓶塞并增强其密封性。

注意2 过滤器可防止泵污染发生故障，并且有“IN”一面的接头为空气入口，应与贮液瓶的出口相接;“OUT”一面的接头应与箱体吸气接头连接。

2．接通电源

将适配器连接网电源,机器的电源（充电）指示灯亮。

注意 本产品网电源切断装置为适配器电源插头。

图2：管路连接示意图

3．校验管路

 按顺时针方向旋紧负压调节阀，堵塞吸气口（用手指或滴管橡胶皮头，或折叠并捏住吸引软导管）。

 开启吸引器开关，机器运转，真空表上指针将迅速上升至0.08MPa以上；放开吸入口，表针将回到0.02MPa以下。

以上情况符合说明管路连接正确。

4．调节负压

堵住吸入口，开启吸引器开关，调节负压调节阀，真空表上读数应在（0.02～0.08）MPa范围内变化。临床使用时，用负压调节阀来控制吸引时需要的负压值。

注意  负压调节阀顺时针方向旋转负压增加。

5．检查、试验溢流装置

 开启瓶塞，清洁阀口座阀口，按平浮子上的橡胶阀片，阀片应无翘曲、撕裂等缺陷，且与浮子连接完好。浮子在导向筒中应移动灵活，无阻轧现象。

 手提瓶塞，使浮子垂直接触水面，缓慢下移瓶盖，浮子应能在固定架中浮起。

 盖紧瓶塞，在吸入口接上吸引软导管，旋紧调节阀，运行吸引器。

 将吸引软导管伸入一清水桶中，或模拟正常使用时的情况，将液体吸入带溢流装置的贮液瓶内。液位上升将带动浮子上浮，直至关闭阀口，吸引自动停止。最终液位的高低会随着吸引方法的不同而改变。

 旋松调节阀，关闭吸引器开关，开启瓶塞，倒空贮液瓶。当重新盖紧瓶塞时，浮子应处于固定架的底部，阀口呈开启状态。

以上情况符合说明溢流装置工作正常，可以用于临床。

注意1 当溢流装置的关闭阀动作以后，液位仍继续上升，有两种可能情况：（1）由于贮液瓶内剩余的负压所致；（2）阀口没有完全关闭。前一种情况，当吸引软导管离开被吸液体后再伸入其中，贮液瓶内液位不再上升；后 一种情况，液位仍会上升，对此，要仔细观察，当贮液瓶快满时，应立即从被吸液体中提起吸引软导管，关闭吸引器，停止吸引，查找阀口关闭失效的原因。

注意2 浮子关闭阀口后，吸引停止。但由于管道内的负压，浮子可能仍被吸在阀口上。此时应放松调节阀或关闭吸引器，即释放管道内的负压，让浮子依自重落下。 严禁用手硬拉浮子，防止橡胶阀片与浮子脱开。

注意3 关机后，放掉负压，方可开启瓶塞。

注意4 严禁在拆除溢流装置和的情况下，使用吸引器。

6．停机

安装调试或使用结束后，要先关掉吸引器上的开关，再从电源插座上拔下适配器电源插头，切断网电源。

六．使用、保养及其注意事项

- 使用

 使用前，按安装、调试程序检查吸引器，确保其性能完好后，再连接消过毒的吸引软导管和吸痰管，即可投入使用。

 使用中，可以用调节阀将负压调节到需要的负压值。当使用较高负压吸引时，应谨慎操作随时观察患者和吸出物的情况；并要经常注意贮液瓶中液位的高度。当液位上升到贮液瓶的标定容量（整机倾斜10度内仍适用）时，应停止吸引，待倒空、清洗贮液瓶后再使用，否则液位将带动浮子上升,直至关闭阀口，迫使吸引自动停止。

 如果溢流装置的关闭阀动作以后，液位仍继续上升，处理方法见“检查、测试溢流装置”。

注意1 吸痰前，将吸引软导管折曲成V形，开机使负压达到所需的范围后，将吸痰管插入患者痰阻部位，再将吸引软导管恢复原状进行吸痰，效果会较快。

注意2 吸痰管的规格大小由医务人员根据临床要求选择。

注意3 器械的使用应在医务人员的指导下，严格按说明书的使用范围、操作程序进行。在使用过程中，操作者需在场，注意吸引过程的正常进行。如有疑问请与供应商或制造厂联系。

图3：电量示意图

使用机内电池

在考虑使用机内电池时，使用前请检查机内电池是否充足，方法如下：

1）电池充好后，把适配器的电源插头与网电源插座断开，启动吸引器，如电量指示橙、黄、绿三个灯均亮，则为电池充电充足 （见图3）。

2）适配器的电源插头断开网电源，使用机内电池。启动吸引器，运转指示灯亮；如电量指示灯只剩橙色灯亮，则需要进行充电，充足时间大约6小时左右；对已使用过的机内电池， 为确保其电能充足而充电时，充足时间取决于机内电池所剩电压。

3）如机内电池长期不使用，应每六个月进行一次充、放电过程的维护工作（适配器断开网电源，运行机器放电至电量指示灯只剩橙色灯亮，再进行充电）。

注意1更换电池时，红线接电池正极；黑线接电池负极。

注意2本机器所配备的医用适配器为DC12V，5A。用户如另购适配器可由本公司供货。

注意3在机内电池电量充足状态下，机器正常工作时间不少于60分钟，只剩橙色灯亮时，则须进行充电。

图4：连接口示意图

- 使用车辆点烟器电源（DC 12V）

在病人转运过程中使用设备时，首先将随机配备的车用点烟器插线的插口与机箱后的接口连接（见图4），再将插头插入点烟器插座上，插头端指示灯亮，以及机器面板上的电源（充电）指示灯亮，则为电源接通。

- 使用手开关

在使用手开关操作时，首先将随机配备的手开关插线的插头与机箱侧面的接口连接（见图4），随后将手开关键推至见到“ON”字样，吸引器启动运转；将手开关键推至见到“OFF”字样，吸引器停止运转。

- 过滤器的更换

如过滤器吸入泡沫或塞满尘埃，将导致过滤膜的颜色会由浅变深，还会引起管道入口处的吸力明显减小甚至消失，而真空表上负压将不断上升至0.04MPa以上，此时应及时用本厂的过滤器替换。

注意1 使用中溢流装置关闭、管道堵塞也会引起吸力减小或消失，负压值上升。参见“故障分析与排除”。

注意2 过滤器应经常更换，并集中销毁。

- 熔丝管的更换

 网电源熔丝管装在适配器内。需更换时，由专业人员更换。

 车用点烟器插头内熔丝管需更换时，逆时针方向旋开头部的螺母，即可更换。

 箱体内熔丝管需由专业人员更换。

- 保养

 机箱外表面用浸过消毒液的微湿抹布来擦拭，防止液体渗入机箱缝隙。

 设备不使用时应放置在干燥、清洁的地方，定期(一般情况下为半年)开机运转一次。

注意：本产品使用寿命到期结束后的整机、平时使用后的附件及各种废弃物均应按国家相关法律法规规定进行处理。

- 注意：较高的电池环境，对本产品的某些功能可能会有影响，应尽量避免在较高电磁环境中使用。

- 本机中有关安全要求的符号及含义

| 符 号 | 含 义 | 符 号 | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| ～ | 交流电 |  | Ⅱ类设备 |
|  | 直流电 |  | 注意！查阅随机文件 |
|  | B型应用部分 |  |  |

10. 产品应在下列表201、表202规定的电磁环境中使用：

安全警示:

  - 除设备的制造商作为内部元器件的备件出售的电源线外，使用规定外的电源线可能导致设备或系统发射的增加或抗挠度的降低。

  - 设备不应与其它设备接近或叠放使用，如果必须接近或叠放使用，则应观察验证在其使用的配置下能正常运行。

表201

| 指南和制造的声明——电磁发射 |  |  |
| --- | --- | --- |
| [吸引器产品] 预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应该保证它在这种电磁环境下使用： |  |  |
| 发射试验 | 符合性 | 电磁环境——指南 |
| 射频发射 GB 4824 | 1组 | [吸引器产品]仅为其内部功能而使用射频能量。因此，它的射频发射很低，并且对附近电子设备产生干扰的可能性很小。 |
| 射频发射 GB 4824 | B类 | [吸引器产品]适于使用在所有的设施中，包括家用和直接连到供家用的住宅公共低压供电网。 |
| GB17625.1 谐波发射 | A类 |  |
| GB17625.2电压波动/闪烁发射 | 符合 |  |

表202

| 指南和制造的声明——电磁抗扰度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [吸引器产品] 预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应该保证它在这种电磁环境下使用： |  |  |  |
| 抗扰度试验 | IEC60601试验电平 | 符合电平 | 电磁环境——指南 |
| 静电放电（ESD） GB/T17626.2 | ±6kV接触放电 ±8kV空气放电 | ±6kV接触放电 ±8kV空气放电 | 地面应该是木质、混凝土或瓷砖，如果地面用合成材料覆盖，则相对湿度应该至少30% |
| 电快速瞬变脉冲群 GB/T17626.4 | ±2kV对电源线 ±1kV对输入/输出线 | ±2kV对电源线 | 网电源应具有典型的商业或医院环境下使用的质量 |
| 浪涌GB/T17626.5 | ±1kV线对线 ±2kV线对地 | ±1kV线对线 ±2kV线对地 | 网电源应具有典型的商业或医院环境下使用的质量 |
| 电源输入线上电压暂降、短时中断和电压变化 GB/T17626.11 | ＜5%UT，持续0.5周 （在UT 上，＞95%的暂降） 40% UT，持续5周 （在UT 上， 60%的暂降） 70% UT，持续25周 （在UT 上， 30%的暂降） ＜5%UT，持续5s （在UT 上，＞95%的暂降） | ＜5%UT，持续0.5周 （在UT 上，＞95%的暂降） 40% UT，持续5周 （在UT 上， 60%的暂降） 70% UT，持续25周 （在UT 上， 30%的暂降） ＜5%UT，持续5s （在UT 上，＞95%的暂降） | 网电源应具有典型的商业或医院环境下使用的质量。如果[吸引器产品]的用户在电源中断期间需要连续运行，则推荐[吸引器产品]采用不间断电源 |
| 工频磁场 （50/60）Hz GB/T17626.8 | 3A/m | 3A/m | 工频磁场应具有在典型的商业或医院环境中典型场所的工频磁场水平特性 |
| 注：UT指施加试验电压前的交流网电压。 |  |  |  |

表204

| 指南和制造的声明——电磁抗扰度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [吸引器产品]预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应该保证其在这种电磁环境中使用： |  |  |  |
| 抗扰度试验 | IEC60601试验电平 | 符合电平 | 电磁环境——指南 |
| 射频传导 GB/T17626.6 射频辐射 GB/T17626.3 | 3Vrms 150kHz～80MHz 3V/m 80MHz～2.5GHz | 3Vrms 3V/m | 便携式和移动式射频通信设备不应比推荐的隔离距离更靠近吸引器产品的任何部分使用，包括电缆。该距离应由与发射机频率相应的公式计算。 推荐的隔离距离 d=1.2P d=1.2P 80MHz～800MHz d=2.3P 800MHz～2.5GHz P是由发射机制造商提供的发射机最大输出额定功率，以瓦特（W）为单位，d是推荐隔离距离，以米（m）为单位。 固定式射频发射机的场强，通过对电磁场所的勘测a 来确定，在每个频率范围b 都应比符合电平低。在标志下列符号的设备附近可能出现干挠。 |
| 注1：80 MHz和800MHz频率上，应采用较高频段的公式。 注2：这些指南可能不适合所有的情况，电磁传播受建筑物、物体及人体的吸收和反射的影响。 |  |  |  |
| a固定式发射机，诸如：无线（蜂窝/无绳）电话和地面移动式无线电的基站、业余无线电、调幅和调频无线电广播以及电视广播等，其场强在理论上都不能正确预知，为评定固定式射频发射机的电磁环境，应考虑电磁场所的勘测。如果测得吸痰器所处场所的场强高于上述射频符合电平，则应观测吸引器产品以验证其能正常运行。如果观测到不正常性能，则补充措施可能是必须的，比如重新调整吸痰器产品的方向或位置。 b在150kHz～80MHz整个频率范围，场强应低于3V/m。 |  |  |  |

表206

| 便携式及移动式射频通信设备和吸痰器产品之间的推荐隔离距离 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [吸引器产品]预期在射频辐射骚挠受控的电磁环境中使用，依据通信设备最大输出功率，吸引器产品的购买者或使用者可通过维持便携式及移动式射频通信设备（发射机）和吸痰器产品之间的最小距离来防止电磁干挠。 |  |  |  |  |  |  |
| 发射机最大额定输出功率 （W） | 对应发射机不同频率的隔离距离（m） |  |  |  |  |  |
|  | 150kHz～80MHz d=1.2P |  | 80MHz～800MHz d=1.2P |  | 800MHz～2.5GHz d=2.3P |  |
| 0.01 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.23 |
| 0.1 |  | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.73 |
| 1 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 2.3 |
| 10 |  | 3.8 |  | 3.8 |  | 7.3 |
| 100 |  | 12 |  | 12 |  | 23 |
| 对上表未列出的发射机最大额定输出功率，推荐隔离距离d，以米（m）为单位，能用对应发射机频率栏中的公式确定，这里P是由发射机制造商提供的发射机最大额定输出功率，以瓦特（w）为单位。 注1：80 MHz和800MHz频率点上，应采用较高频段的公式。 注2：这些指南可能不适合所有的情况，电磁传播受建筑物、物体及人体的吸收和反射的影响。 |  |  |  |  |  |  |

- 清洗、消毒、灭菌

 停机前，建议使吸引管吸入少量的洁净水以清洗管道的内壁。

 停机后，倒空贮液瓶，用柔软的刷子或抹布清除瓶和瓶塞上的污垢，再用清水冲洗，其中包括溢流装置和各种管道。必要时，旋下溢流装置，分离其各部件进行彻底清洗。

注意1从瓶盖上逆时针旋下溢流保护装置，脱开固定架，取出浮子。

 贮液瓶、瓶塞及各种管道可用康威达消毒片（每片0.5克）按1:500的浓度配制的消毒液浸泡1小时（吸痰管建议一次性使用）。

 所有应用部分在每人次使用前均须按有关规定经过清洗、消毒或灭菌，并经使用单位常规检验方法检验合格后，方能提供其他人使用。一次性使用吸痰管必须是具有医疗器械注册证的产品。

注意2  设备再次使用前，必须按图2的方式装上溢流装置及其它管路。

注意3 随机配备的吸痰管为一次性使用吸痰管。使用后按医疗单位常规要求集中处理。

八．故障分析与排除

| 序号 | 故障现象 | 原因分析 | 排 除 方 法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 极限负压值<0.08MPa | 1) 瓶口漏气 2) 调节阀未旋紧或松脱 3) 管路连接处漏气 | 1）清洗瓶口污物，盖紧瓶塞。 2）将调节阀旋紧 3）将管路漏气处插紧 | 1) 瓶塞不平整也会引起漏气, 必要时更换瓶塞 3）如软管破裂应更换 |
| 2 | 负压值 0.04MPa ，但管道口的吸力明显减小或消失 | 1) 溢流装置处于关闭状态 2) 管路堵塞 3) 过滤器堵塞 | 1) 旋松调节阀，关闭吸引器开关，放掉管道内负压后再旋紧 2) 疏通、清洗或更换被堵塞的管路 3) 用本厂的过滤器更换 | 1）及时倒空收集物 3）过滤器有绿色标记端为进气口 |
| 3 | 电源电压正常，指示灯不亮， 电机不运转 | 1) 网电源插座或车用点烟器插座与适配器插头或车用点烟器插头接触不良 2) 网电源或车用插头 熔丝管熔断 | 1) 排除插头或插座故障 2) 更换熔丝管 | 箱体内熔丝管由专业人员更换 |
| 4 | 通电后，熔丝管立即熔断 | 1) 内部线路故障 2) 泵体阻轧、电流增大 | 1) 检查线路、排除故障 2) 检查泵体及电机 | 由专业人员检修（见图5） |
| 5 | 液体进入泵体，并由排气口喷出 | 溢流装置中的阀口关闭失效 | 检查溢流装置，不能修复的需更换 | 尽量在贮液瓶的标定容量范围内使用 |

注意  泵体如有故障，其拆卸和修理需要由专业人员操作，必要时请与制造商联系。

图5：电原理图

九．正常工作条件:

1.环境温度：(5～40)℃

2.相对湿度：≤80%

3.大气压力：(860～1060)hPa

十．运输和贮存条件:

1.环境温度：(-40～55)℃

2.相对湿度：≤95%

3.大气压力：(500～1060)hPa

注意  吸引器应贮存在无腐蚀性气体和通风良好的室内，运输时避免剧震。

十一．售后服务

 吸引器经包装后，在遵守贮存和使用规范的条件下，自购机之日起一年内不能正常工作时，制造商将无偿地为用户修理或更换。

 如需要，可提供电路图及修理所必需的资料，电气线路的检修如有疑难问题，可与制造商联系。

十二．附件

1. 吸痰管（F8、F12）       		  				     一套

2. 吸引软导管（φ7.5×φ11.5×2000）                   一根

3. 熔丝管 (φ5×20/T6.3AL/250V)                         二只

4. 过滤器                  						     二只

5. 车用点烟器插头                                      一根

6. 适配器（DC12V、5A）                               一只

7. 手开关                                              一根

设计及规格如有更改，恕不另行通知